Додаток 1
до Спеціальних захисних заходів у виробничих процесах, лабораторіях і приміщеннях для утримання тварин
(пункт 3 розділу II)

### Індикатори щодо захисних заходів та рівнів захисту

| № | Захисні заходи | Рівні захисту |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Робоче місце повинно бути відокремленим від будь-якої іншої діяльності у тій же будівлі | Ні | Рекомендовано | Так |
| 2 | Вхідне та вихідне повітря на робочому місці повинно фільтруватися, слід використовувати систему високоефективних фільтрів твердих частинок (наприклад, хепа-фільтри), або інших фільтрів подібного типу | Ні | Так, для вихідного повітря | Так, для вхідного та вихідного повітря |
| 3 | Доступ повинен бути дозволений лише уповноваженим працівникам | Рекомендовано | Так | Так, через шлюз |
| 4 | Робоче місце повинно бути ізольованим для проведення фумігації | Ні | Рекомендовано | Так |
| 5 | Необхідно проводити додаткові дезінфекційні заходи | Так | Так | Так |
| 6 | На робочому місці необхідно підтримувати тиск повітря, негативний до атмосферного | Ні | Рекомендовано | Так |
| 7 | Слід здійснювати належний контроль за переносниками інфекції, такими, як гризуни та комахи | Рекомендовано | Так | Так |
| 8 | Поверхні, повинні бути покриті матеріалами, що непроникні до вологи та легко очищаються | Так, для робочих столів та підлоги | Так, для робочих столів та підлоги | Так, для робочих столів, стін, підлоги та стелі |
| 9 | Поверхні повинні бути покриті матеріалами, що стійкі до дезінфекційних засобів, в тому числі кислот, лугів і розчинників. | Рекомендовано | Так | Так |
| 10 | Сховища для біологічних агентів повинні бути безпечними | Так | Так | Так, надійне сховище |
| 11 | Мають бути вікна для огляду або альтернативне вікно, через яке було б видно працівників | Рекомендовано | Рекомендовано | Так |
| 12 | У лабораторії повинно бути власне обладнання та надійне електропостачання, аварійне освітлення | Ні | Рекомендовано | Так |
| 13 | Виконання робіт інфікованими біологічними зразками, в тому числі з інфікованими тваринами та/або трупами тварин, повинно проводитися у шафі біологічної безпеки, ізоляторі або іншому відповідному приміщенні | Рекомендовано | Так, там, де зараження відбувається повітряно-крапельним шляхом | Так |

Примітки:

Заходи, визначені цим додатком, впроваджуються відповідно до характеру діяльності, рівня небезпеки для працівників і походження конкретного біологічного агента.

Під час роботи з біологічними агентами 1 групи, включаючи життєздатні атенуйовані вакцини, працівники дотримуються правил виробничої безпеки і гігієни.

Додаток 2
до Спеціальних захисних заходів у виробничих процесах, лабораторіях і приміщеннях для утримання тварин
(пункт 4 розділу III)

### Захисні заходи при різних виробничих процесах

| № | Захисні заходи | Рівні захисту |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Життєздатні організми мають оброблятися у системі*, яка фізично відокремлює процес від навколишнього середовища | Так | Так | Так |
| 2 | Відпрацьовані гази із закритої системи* мають оброблятися так, щоб: | Зменшити викиди | Запобігти викидам | Запобігти викидам |
| 3 | Відбір зразків, додавання матеріалів до закритої системи* та передача життєздатних організмів до іншої закритої системи*, здійснюється так, щоб: | Зменшити викиди | Запобігти викидам | Запобігти викидам |
| 4 | Основні об'єми культуральної рідини не можуть вилучатися з закритої системи*, доки вони не були належним чином: | Інактивовані дозволеними хімічними чи фізичними способами | Інактивовані дозволеними хімічними чи фізичними способами | Інактивовані дозволеними хімічними чи фізичними способами |
| 5 | Система* не проникнення має розроблятися таким чином, щоб: | Запобігти викидам | Запобігти викидам | Запобігти викидам |
| 6 | Закриті системи* повинні бути розташовані в межах території контрольованої зони | Так, рекомендовано | Так | Так, та у спеціально побудовано-му приміщенні |
| 7 | Знаки біологічної небезпеки повинні бути розміщені | Так | Так | Так |
| 8 | Доступ надається лише уповноваженим особам | Не обов'язково | Так | Так, через повітряний шлюз |
| 9 | Персонал має носити лише захисний одяг | Халат захисний від інфекційних агентів, в тому числі багаторазового або обмеженого використання | Халат захисний від інфекційних агентів одноразового використання | Халат захисний від інфекційних агентів одноразового використання |
| 10 | Забезпечення доступу персоналу до прийняття душу і проходження дезінфекційних заходів | Так | Так | Так |
| 11 | Персонал має прийняти душ перед виходом з контрольованої зони | Ні | Не обов'язково | Так |
| 12 | Стоки з раковин і душових кабін збираються і інактивуються перед випуском | Ні | Не обов'язково | Так |
| 13 | Контрольована зона має вентиляцію потужністю, що здатна забезпечити мінімізацію забруднення повітря | Не обов'язково | Не обов'язково | Так |
| 14 | У контрольованій зоні підтримується негативний тиск повітря по відношенню до атмосферного | Ні | Так | Так |
| 15 | Вхідне та вихідне повітря у контрольованій зоні проходить через хепа-фільтри | Ні | Так, лише вихідне | Так |
| 16 | Контрольована зона проєктується таким чином, щоб запобігти витоку вмісту закритої системи | Не обов'язково | Так | Так |
| 17 | Герметична контрольована зона для забезпечення фумігації | Ні | Так | Так |
| 18 | Очищення стоків перед остаточним скиданням | Інактивовано дозволеними хімічними чи фізичними способами | Інактивовано дозволеними хімічними чи фізичними способами | Інактивовано дозволеними хімічними чи фізичними способами |

Примітки:

Під час застосування цього додатка може виникнути необхідність обрання та поєднання вимог щодо захисту для агентів різних груп, виходячи з оцінки рівня небезпеки для кожного виробничого процесу або його частини.

____________
* Під системою у цьому додатку розуміється окремо виділене приміщення, або бокс біологічної безпеки, де здійснюється діяльність з обігу біологічних агентів.